## Sheet1
Problema | Descrição do acontecimento/e-mail/visita | E-mail/Dia do evento | Técnico/Responsável | Visita/Resposta | Solução
Vácuo (pirani) | Vácuo fica em -6. Após teste dos conectores pode ser o sensor pirani. |  | Leandro/Jorge |  | Devido outros problemas a máquina ficou desligada, quando foi religada voltou a funcionar normalmente
Massa x Pressão | A relação massa x pressão está 1/3 abaixo do esperado. CO2 é formado, mas parece estar se perdendo. | 13/05/2015 | Jorge | 14-15 e 19/05/2015 | Sem falha física. Ajustes no software (calibração da P e valores de T da aquisição no dia 19/05)
Nobreak | Nobreak desligou sozinho sem queda de energia. Foi religado 3x até não cair mais. | 18/05/2015 | Leandro | 18/05/2015 | Leandro veio até o laboratório e não constatou problemas no no-break, porém, detectou o problema do Pirani (que jã havia ocorrido antes)
| Enviado e-mail a SENS cobrando uma posição | 2015-05-20 |  |  | Sem resposta
| Re-enviado e-mail a SENS cobrando posição | 2015-05-25 | George |  | Explicou estar avaliando isso com o Flavio da CM
| Re-enviado e-mail a SENS cobrando posição | 2015-06-08 | George |  | Repassou o e-mail e pediu visita ao Flavio da CM
| Flavio agendou visita e veio fazer diagnóstico do no-break | 2015-06-08 | Flavio | 2015-06-12 | Fez avaliação e ficou de repassar relatório e informações sobre problema
| Enviado e-mail ao Flavio cobrando uma posição/relatório | 2015-06-15 |  |  | Sem resposta
| Re-enviado e-mail ao Flavio cobrando uma posição/relatório | 2015-06-18 |  |  | Sem resposta
| Cristiano enviou e-mail cobrando uma posição/relatório | 2105-06-22 |  | 2015-06-23 | Flávio enviou o relatório
| Conversei por telefone com o Flavio porque náo há segurança no no-break pois problema prévio não foi diagnosticado | 2015-06-26 |  | 2015-06-29 | Por telefone o Flavio afirmou que ira enviar um tecnico para fazer testes finais e determinar o status do no-break
| Nova visita de técnico da CM, testes com máquina rodando | 2015-06-30 |  | 2015-07-06 | Flávio trouxe software e relatório no dia 14/07/2015. No-break parece alinhado e sem eventos desde o dia 25/05. Mas ainda é considerado em observação.
Sensor pirani | Vácuo não atinge -7, fica em -6. Erro de leitura do vácuo devido falha no sensor. | 18/05/2015 | Leandro/Jorge | 2015-05-18 | Limpeza de uma das partes do sensor pelo Leandro
Analyze heater | Função Analyze heater não desligou após as 48h. Não travou e nem fechou o software. | 25/05/2015 | Jorge | 28/05/2014 | Problema em precedentes e de motivo desconhecido. Novos testes não indicaram o porque da falha da função.
Flange | Analyze heater não desligou, aquecimento exagerado afetou a flange superior da fonte de íons. Tentativa de aperto manual não resolveu. Necessário troca do anel de ouro e novo baking do sistema (externo e interno acompahados). | 25/05/2015 | Jorge | 28 - 29/05/2015 | Troca do anel de ouro.
Razão d18O | Não há reprodutibilidade nos dados de d18O | 2015-06-02 | Jorge | 2015-06-03 | Baking externo e pedido de novo baking para o próximo dia que rodar o equipamento, foi alcançado no dia 09/06 a repetibilidade esperada por fábrica
Pressão x Int. | A relação entre P x intensidade caíu pela metade após a troca da do anel da flange e baking. | 2015-06-09 | Jorge/Celma | 16 - 19/06/2015 | Ajuste do sensor do Dewar do Kiel e calibração dos capilares que vão dos bellows à fonte de íons
Queda da razão istotópica | Os valores de d18O e d13C estão fora da curva de repetibilidade e reprodutibilidade abaixo de 4V, isso só deveria ocorrer abaixo de 1.5-2V, adicional a isso o equipamento parou várias vezes por náo atingir a baixa T (problema no LN2 e dewar). | 2015-06-26 | Jorge/Celma | 2015-06-29 | Celma respondeu o e-mail mas afirmou que isso é norma
| Respondi o e-mail da Celma argumentando que não é aceitável dizer que o equipamento está operacional e pedi uma solução | 2015-06-29 | Celma | 2015-06-30 | Celma afirmou que o equipamento está funcional e náo ofereceu solução aos problemas apresentados
| Respondi o e-mail da Celma afirmando que operacional não é atingir as especificações necessárias | 2015-06-29 | Celso | 2015-06-29 | Celso mandou um e-mail com um TN do Kiel e menciona nesse que o limite que eu aceito é o correto
| Respondi em cima do e-mail do Celso para todos argumentando que não está como o sinal isotópico conforme ele mesmo afirma e pedindo solução para o dewar | 2015-06-30
| E-mail para George solicitando resposta do corpo técnico | 2015-07-03 | George | 2015-07-03 | George ficou de ver com o corpo técnico a solução
| No e-mail cobrando o George | 2015-07-06 | George | 2015-07-07 | Respondeu que o Celso entraria em contato para resolver o problema
| E-mail para George pedindo uma data ou deadline para Celso entrar em contato | 2015-07-07 | não responderam
| E-mail para George pedindo uma resposta se vai ou não resolver o problema | 2015-07-08 | Celso | 2015-07-08 | Celso afirmou que para resolver precisam estar no lab. Jorge agendou visita para dia 15/07 ás 14h no dia 13/07.
| Acertado a relação P dos bellows e intensidade. Problema de altos desvios de delta para pequenas massas persiste. Diferença na taxa de decaimento do sinal da amostra (Kiel) e da referência. Necessário enviar dados à fábrica. | 15-16/07/2015 | Celso/Jorge | 2015-07-22 | Agendado conferencia com a fábrica (Jens Radke) e com o Celso para dia 23/07. Foi pedido a presença do Cristiano.
| Conferência com o Jens/Celso via skype: equipamento bom para grandes massas, precisa fechar o capilar do Kiel para diminuir a diferença na taxa de decaimento, necessários testes de background para avaliar influência nas pequenas massas, recomendados NBS-20 ou outro padrão homogêneo para teste com massas, otimizar parâmetros de software para a análise pe pequenas massas (isto já foi iniciado). | 2015-07-23 | Celso/Jens | 37/07/2015 | Celso agendou ára vir ao laboratório fazer os ajustes e testes dia 29/07.
| Problema com desvios, valores muito elevados. | 2015-08-07 | Celso | 2015-09-16 | Após nova planiha e pedido em e-mail de 14/09 o Celso respondeu falando que eu preciso resolver meus problemas!!! O mesmo não foi capaz de auxiliar na busca de motivos para os problemas dos desvios.
Vácuo Kiel | Problema com o vácuo. Jorge deu atendimento remoto: procurar possíveis vazamentos | 2015-08-19
Não foi observado vazamentos, troca do O-ring da linha 1 resolveu o problema.
Atenção: P do ácido na linha 1 estava alto (1000) e ainda está alto comparado a linha 2 (Investigar com SENS)
Resfriamento trap/dewar | Problema com o resfriamento do trap 2. Desta vez diferente do que ocorre usualmente, não | 2015-08-28 | Celso/Jorge (férias) | 2015-09-02 | Leandro veio no dia 08/09 para testar o equipamento. Ele e o Jorge retornaram
| se ouve a válvula acionando. Henning sugeriu ver formação e gelo no dewar do Kiel (nos cones) |  |  |  | no dia 09/09 e calibraram o sensor de T do Dewar e a altura do sensor de LN2 do
| ou mal contato na parte elétrica. Foi observado que o cabo do Dewar na placa de controle |  |  |  | mesmo.
estava frouxo, foi corrigido isso e aparentemente corrigido o não acionamento da válvula.
Atenção: o problema do dewar não aguardar o LN2 é diferente deste e foi observado pela primeira vez em 25/03, durante a instalação!!!!!
Bolhas de ar no ácido | Esta ocorrendo a formação de bolhas de ar nas gotas de ácido das duas linhas do Kiel. As bolhas são grandes e estouram, fechando circuito com o contador de gotas antes que as gotas realmente caiam. De três gotas você pode ter uma ou nenhuma na amostra por isso. | 2015-09-14 | Celso/Jorge | Não houve resposta formal por e-mail | Mandei e-mail em 14/09 querendo discutir os altos desvios de C e O e comentei o problema do ácido. No dia 16/09 o problema do ácido se agravou e falei com o Jorge e Leandro por mensagens. Foi reomendado montar e desmontar a linha. Após feito isso e cortado novamente as pontas do tubo com cortador próprio para isso o numero de bolhas diminui significantemente e se restringem a primeira gota e praticamente não estouram. Porém, isso é normal??? Houve vazamento de LN2 duas vezes e em uma delas não parava de cair mesmo com o dewar do Kiel a 100%. Relatado isso tudo ao Jorge por mensagem em 18/09.
Problema | Descrição do acontecimento/e-mail/visita | E-mail/Dia do evento | Técnico/Responsável | Visita/Resposta | Solução
Após curso em Bremen - Novembro de 2015 a Março de 2016
Reunião com George e Celso sobre os problemas do equipamento e as observações do Jens. Compromisso por parte deles em auxiliar.
Troca da linha de ácido feita pelo Leandro e troca de peça com defeito do MAT também. Precisa trocar uma peça da linha de ácido por uma de aço inox.
Ainda falta a tampa do balão de acido que o George disse que enviaria, também nào foi recebido até hoje o rack de inox que nos foi prometido.
Não foram continuados os testes porque a válvula do reservatório de LN2 deu problema, após longo tempo nós mesmo do lab resolvemos com a ajuda do MARUM.
Contudo, o reservatório ainda precisa ser parado para tentar tirar água residual do mesmo, segundo Cryotherm não pode limpar com água.
Os testes com NBS 19 indicam problema de extra drop na linha 1, variação da P, alto sd em d13C e d18O e muito alto sd interno em d13C.
Altos desvios internos e externos, principalmente d13C | Foram realizados vários testes a pedido do Celso em Março e no dia 04 de Abril o Leandro veio ao laboratório, foi trocada a peça da linha de ácido, que não era de inox e que o próprio Leandro colocou ano passado quando trocou a linha de ácido, foi realizado baking interno e externo e foi trocado o ácido do balão (também foi lavado o balão). O desvio externo e o valor isotópico, principalmente do d13C pioraram após tal procedimento. Após testar vazamentos e todas demais possibilidades o problema foi enviado a fábrica (Jens por Adriana) em 06/04/16. No dia 07/04 o Jens respondeu e disse ter passado um plano de ação para a SENS. O Celso disse que estão aguardando mais instruções da fábrica, mas que uma das ações seria trocar o capilar (contaminado) e limpar a válvula de ácido. | 2016-03-01 | Celso/Leandro/Jens | Celso/Leandro/Jens